217(218)数据线使用说明

主要用途

217(218)线将量表协议转换成modbus协议，可替代测微计与集线盒(显示盒)进行通讯，或连接其它设备；

端口输出说明

217线(插头型)						218线(引线型)

| 217线(插头型) |  | 218线(引线型) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 引脚编号 | 功能 | 引脚颜色 | 功能 |
| 2 | TXD(数据OUT) | 黄 | 5V（电源） |
| 3 | RXD(数据IN) | 红 | GND(地) |
| 4 | 5V（电源） | 蓝 | RXD(数据IN) |
| 5 | GND(地) | 黑 | TXD(数据OUT) |

通讯协议

一、数据帧格式：

RTU模式

通讯参数：波特率 38400

数据帧：1个起始位，8个数据位，无奇偶校验，1个停止位

二．读量表数据

| 主机查询命令 01 03 00 00 00 02 C4 0B |  | 数据线响应 01 03 04 01 00 12 35 37 78 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址码 | 01H | 地址码 | 01H |  |  |
| 功能码 | 03H | 功能码 | 03H |  |  |
| 访问寄存器首地址 | 00H | 数据字节长度 | 04H |  |  |
|  | 00H | 数据字1高8位 | 01H | 量表数据 | 标志位 |
| 数据字长度 | 00H | 数据字1低8位 | 00H |  |  |
|  | 02H | 数据字2高8位 | 12H |  | 测量数据（16进制） |
| CRC（低8位） | C4H | 数据字2低8位 | 35H |  |  |
| CRC（高8位) | 0BH | CRC（低8位） | 37H |  |  |
|  |  | CRC（高8位) | 78H |  |  |

说明：

- 上面主机与217数据线通讯的举例，主机发出8个字节取数命令，217数据线回应9个字节数据，高位在前，蓝色部分为量表测量数据。

- 测量数据为4个字节，第一个字节为符号位，代表正负号，第3和第4字节为十六进制测量数据，分辩率为1um。

- 案例中的测量数据转成十进制分别为：4661，由于符号位为01H，表示为负数，且分辨率为1um，所以实际位移长度为-4.661mm

- 本机CRC效验码采用为16位CRC效验码,多项式为 X^16+X^15+X^2+1，查表算法举例见附录。CRC校验码只是保证数据可靠性，用户可以忽略，不影响检测结果。

三．清零量表

| 主机清零命令 01 06 08 00 AB 56 74 A4 |  | 217数据线响应 01 06 08 00 AB 56 74 A4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址码 | 01H | 地址码 | 01H |
| 功能码 | 06H | 功能码 | 06H |
| 访问寄存器首地址 | 08H | 寄存器首地址 | 08H |
|  | 00H |  | 00H |
| 清零命令符 | ABH | 清零命令符 | ABH |
|  | 56H |  | 56H |
| CRC（低8位） | 74H | CRC（低8位） | 74H |
| CRC（高8位) | A4H | CRC（高8位) | A4H |

  - 此命令可把量表清零，但量表在ABS模式。

  - 本机CRC效验码采用为16位CRC效验码,多项式为 X^16+X^15+X^2+1，查表算法举例见附录

附录一:CRC算法举例

unsigned short CRC(unsigned char frame[],int n)

//数组frame 是CRC校验的对象，n是要校验的字节数

{

int i,j;

unsigned short crc,flag;

crc=0xffff;

for(i=0;i<n;i++)

{

crc^=frame[i];

for(j=0;j<8;j++)

{

flag=crc&0x0001;

crc>>=1;

if(flag)

{

crc&=0x7fff;

crc^=0xa001;

}

}

}

return(crc);

}

注：MODBUS CRC校验码传输是低位在前，高位在后。